附表1  医学检验科医疗设备需求表

| 编号 | 名称 | 城南院区数量 | 大山坪院区数量 | 总数量 | 主要参数（供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血球流水线 | 1 |  | 1 | 1.具备白细胞五分类分析，具备全自动网织红细胞、有核红细胞检测功能，并能出具相应检测报告，可根据科室需求检测SAA、超敏CRP； 2.单台血液细胞分析仪全血计数及白细胞五分类检测（CD模式）速度≥100样本/小时 |
| 2 | 全自动血气分析仪 | 1 | 1 | 2 | 1.检测项目包括 : PH、PCO2、PO2、BEecf、TCO2、HCO3、BB、stHCO3、总血红蛋白、氧饱和度、肺泡-动脉氧分压差、P50、阴离子间隙、Lac等项目； 2.测试卡和试剂包为分离式； 3.规格至少包含最小50测/包到最大200测/包，上机最长≥30天，室温存储； 4.只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数； 5.至少支持注射器、毛细管、试管等容器测量； 6.定标方式：自动和手动，一点和两点定标； 7.进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块； 8.定标间隔：可根据要求，自行调整定标间隔时间； 9.分析时间：进样后血气项目≤ 60 秒，含乳酸项目≤ 90 秒； |
| 3 | 全自动凝血 分析仪 (大山坪院区流水线1套+城南院区单机2台) | 2 | 1 | 3 | 1.检测项目包括： PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、抗Xa、凝血因子等项目； 2.常规4项≥：50例 /小时； 3.支持试剂耗材不停机加载或卸载； 4.能优先处理急诊 5.上机自动条码识别； 6.支持第三方质控； 7.试剂待机稳定性≥7天 |
| 4 | 全自动生化免疫流水线1套 | 1 |  | 1 | 一．生化设备（数量：1台） 1.单模块生化分析≥2000测试/小时，ISE测试≥600测试/小时； 2.可同时架设≥300例样本； 3.独立的急诊样品通道，满足随时到达的急诊样品优先检测； 4.试剂仓具有全冷藏功能； 二．免疫设备（数量：2台） 1.检测原理为化学发光法，单模块检测速度≥300测试/小时； 2.可检测样本类型至少包含：血清、血浆； 3.能检测乙肝五项、丙肝抗体、梅毒、HIV、甲功八项、心肌酶、性激素、PCT、 肿瘤标志物（AFP、 CEA、 CA125 、CA153、 CA199 、CA724、 NSE、CYFRA21-1等 ）； 三．样本处理系统（数量：1台） 1.能将以上生化分析仪和免疫分析仪连接成全自动生化免疫流水线； 2.具有离心、开盖、分杯功能； 3.有故障报警提示功能。 |
| 5 | 全自动免疫分析仪 |  | 2 | 2 | 1.检测原理为化学发光法，单模块检测速度≥300测试/小时； 2.可检测样本类型至少包含：血清、血浆； 3.能满足乙肝五项、丙肝抗体、梅毒、HIV、甲功八项、心肌酶、性激素、PCT、 肿瘤标志物（AFP、 CEA、 CA125 、CA153、 CA199 、CA724、 NSE、CYFRA21-1等 ）。 |
| 6 | 血型及配血离心孵育工作组 | 1 |  | 1 | 1.孵育温度37±2°C； 2.离心机可同时离心卡数量≥10张； 3.孵育功能：可同时孵育卡数量≥20张； 4.有声音提示及温度显示。 |
| 7 | 基因扩增仪 | 2 |  | 2 | 1.用于HPV、地中海贫血基因检测杂交前的扩增； 2. 温度准确度：≤±0.1℃，模块控温精度：≤±0.1℃，模块温度均匀性：≤±0.3℃ @55℃； 3.最大升温速率：≥5℃/s最大降温速率：≥5℃/s； 4.模块温度设置范围：0-105℃，热盖温度设置范围：30-110℃，（热盖可开通和关闭）； 5.具备温度时间递增递减功能； 6.能实时显示模块及热盖的设计温度； 7.试管高度自适应（高管、矮管、平顶管、圆顶管等全适应）； 8.保证整板升降温的均一性； 9.有开机自检功能，能报告运行状态，运行时可编辑其他程序； 10.有剩余时间预估功能； 11.有运行结束自动冷藏功能； 12.有故障自诊断及报告功能。 |
| 8 | 实时荧光定量PCR仪 | 2 |  | 2 | 1.温度均一性：≤± 0.50℃； 2.温度准确性：≤± 0.50℃； 3.光源：免维护LED光源； 4.样本容量：96孔，多重荧光检测，无需内参染料校正； 5.检测通道：6通道检测（通道1：FAM、SYBR；通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3；通道3：ROX、TEXRAD；通道4： CY5；通道5：预留；通道6：预留） 6.反应体积至少包含：10µl - 100µl； 7.样本检测灵敏度：可检测单拷贝基因； 8.样本线性范围：至少包括102-108个拷贝； 9.控温模式：模块控温/试管控温； 10.升降温速率: ≥3.0℃/S； 11.热盖：自动热盖； 12.适用于0.2mlPCR管、8联管、96孔板； 13.可用于病原体DNA、RNA检测等位基因分析。 |
| 9 | 核酸分子杂交仪 | 2 |  | 2 | 1.用于核酸分子的杂交分析（可用于HPV、地中海贫血基因检测、STD检测项目等）； 2.杂交时间短，杂交时间≤50分钟； 检测平台可开展项目多，能够应用于耳聋基因检测、地中海贫血检测； 3.有彩色LCD显示器，可对杂交过程中的温控变化进行实时监控； 4.能实现密封自动化； 5.压力平衡系统，减少杂交过程试剂的损耗； 6.检测容量：1人份/次-40人份/次，样本可以随到随检，无需集中数量才开机检测； 7.样本隔室分隔完全分隔，液性无渗透； 8.控温范围：20℃-55℃，控温精度：±0.5℃升温速率：≥4.0℃/min降温速率：≥2.0℃/min，显示精度≤ 0.1℃； 9.排液速度可调。 |
| 10 | 梅毒水平旋转仪 | 1 |  | 1 | 1.用于梅毒TRUST检测； 2.有倒计时显示； 3.运行停止时有声音提示。 |
| 11 | 全自动血型分析仪 | 1 | 1 | 2 | 1. 具备本身自检功能，可进行配套试剂质控功能，质控可自动传输到实验室LIS系统； 2. 采用封闭的工作空间，避免交叉污染、保证移液体积准确性。移液过程中发生的任何异常都能实时报告；对正反定型不符、混合凝集、溶血等结果具有报警提示； 3. 样本可随时添加随时提交实验。 |
| 12 | 药品阴凉柜（试剂陈列柜）双开门 | 2 | 3 | 5 | 1.双开门，3-7℃范围内； 2.制冷均匀，无霜； 3.容积：≥750L； 4.有温度显示，可进行温度设置，温度异常自动报警； 5.有可调节层架。 |
| 13 | 冰冻血浆解冻箱 | 1 | 1 | 2 | 1.有温度及时间显示，可设定温度和时间； 2.解冻时间≤ 20分钟； 2.解冻能力≥2000ml/次； 3.具有上排水功能。 |
| 14 | 纯水机 | 1 | 1 | 2 | 1.水质要求：产水水质符合 GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》标准要求； 2.具有系统保护冲洗功能，每次开机产水前自动冲洗并提示； 3.产水水量：≥150L/小时； 4.产水水质：≥15MΩ.cm 5.具有缺水保护功能，当进水水压过低或不足时设备自动待机； 6.水箱水满自动待机，并进行保护冲洗； |
| 15 | UPS不间断电源 | 1 | 1 | 2 | 1.单台UPS≥60KW； |
| 16 | 高速冷冻离心机 | 2 |  | 2 | 1.可同时离心EP管数量≥24个； 2.噪音水平<60分贝； 3.加速时间≤15秒，减速时间≤15秒，有软刹车功能； 4.最高转速≥16000rpm； 5.有明亮的显示屏，可根据需要调节时间和转速，可倒计时，运行停止有声音提示； 6.温控范围：-10℃至40℃。 |
| 17 | 医用冰箱 | 1 |  | 1 | 1.用于输血科试剂存放； 2.温度控制范围2-6℃，可设置，有温度显示； 3.制冷均匀，无霜。 |
| 18 | 流式细胞仪 | 1 |  | 1 | 1.独立荧光素≥六色； 2.所有通道均可明显分辨≥8峰（标准荧光微球）； 3.细胞/颗粒计数功能：兼容体积法&微球法； 4.热机时间：≤4分钟 ； 5.混匀方式应包含：整盘，单管，间隔混匀自由设置； 6.配备32管及以上全自动转盘式进样系统，需支持单管混匀方式，避免实验中途样本沉淀； 7.荧光补偿：可在线/离线补偿； 8.样本流速需连续可调，最大流速应不小于240uL/min，最大分析速度（细胞获取速度）不小于30000细胞/秒，以满足稀有细胞实验要求； 9.荧光灵敏度要求FITC: ≤30 MESF、 PE: ≤10 MESF。 |
| 19 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 |  | 1 | 1.桌面台式机方式，具备NMPA医疗器械注册和CE证书，主要用于各类病原微生物（包括细菌、真菌、分枝杆菌、厌氧菌）蛋白质指纹图谱鉴定和分型，还可通过研究软件对谱图进行聚类、分型、耐药分析和核酸、脂质等非蛋白质类物质的分析； 2.具有智能温度补偿功能； 3.鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果； 4.有聚类分析软件功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等； 5.数据库鉴定菌种 ≥4000 种，可随时维护更新； 6.提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证； 7.仪器具备小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性； 8.提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，单个样品完整前处理时间小于5分钟。 |
| 20 | 血栓弹力图 | 1 |  | 1 | 1.单台仪器通道≥2，通道差≤5%； 2.检测速度≥4例/小时； 3.报告模式：结论+原图。 |
| 21 | 低速离心机 | 3 | 2 | 5 | 1.最高转速≥4000rpm； 2.噪音≤ 60dB； 3.采用提篮式吊杯方式。 |
| 22 | 全自动血细胞分析仪（五分类） |  | 1 | 1 | 1.分析模式包括： CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+RET； 2.单机检测速度：CBC＋DIFF≥80个样本/小时； 3.末梢全血检测CD+CRP用血量≤50μl； 4.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能； 5.要求具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时可通过增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。 |
| 23 | 尿液化学分析仪 |  | 流水线 1 | 1 | 1.测试速度：干化学检测≥240测试/小时； 2.原始管上机检测； 3.支持质控； 4.测试原理：干化学多波长反射光比色法； 5.当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示。 |
| 24 | 全自动尿液有形成分分析仪 |  |  |  | 1.可与尿液干化学分析仪连接； 2.单模块测速：≥120个/小时； 3.当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示； 4.能自动识别试管架号与试管位号； 5.分析仪配备清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能； 6.可提供质控品≥2浓度水平。 |
| 25 | 医用血液冷藏箱 |  | 1 | 1 | 1.容积≥150L； 2.有温度显示和报警提示； 3.不同血型可分栏保存； |
| 26 | 全自动智能采血系统 |  | 2 | 2 | 1.采血管种类:不少于8种，采血管规格：8-19 mm的采血管； 2.加管方式：可随时加管，无需暂停机器，贴标速度：≤5s/试管； 3.标签纸防酒精，可擦拭； 4.采血管装载方式：倾斜滑道式试管架垂直放置采血管。不接受整盘放置、不接受采血管平放；运行过程中为不影响采血人员工作； 5.标签内容：支持根据医院需求灵活设定试管标签打印信息的内容、位置及格式； 6.台式（实验室场地空间有限）。 |
| 27 | 压力蒸汽灭菌器 |  | 1 | 1 | 1.全过程自动程序控制，故障报警, 灭菌完成后声光提醒；（全自动运行，无需人监管） 2.信息自动显示； 3.可以满足不同物品的灭菌需求； 4.额定工作温度134℃，使用温度105～136℃； 5.产品具有医疗器械注册证，容量≥60L。 |
| 28 | 核酸提取仪 | 1 |  | 1 | 1.提取方法：应支持快速法和磁珠法两种方法； 2.核酸类型：可提取血液、分泌物等RNA/DNA； 3.提取纯度：吸光度A260/A280达到DNA1.7-1.9、RNA1.9-2.1； 4.温度控制范围：4-56°C可调节； 5.样本通量：最大通量达≥ 96。 |
| 29 | 微生物染片机 | 1 |  | 1 | - 可进行革兰染色、抗酸染色； - 涂片和染色过程全自动实现，涂片和染色更均匀，涂片和染色全程无需人工参与，减少感染风险，真正的全自动涂片染色一体机，自动化程度高。 |
| 30 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 1 | 2 | 1.台式、全自动； 2.用于丙肝抗原检测； 3.检测速度：≥300测试/小时； 4.每批次样本检测量：≥96例，支持循环上样； 5.支持数据LIS传输； |
| 31 | 荧光免疫分析仪 | 1 | 1 | 2 | 1.检测速度≥100测试/小时； 2能检测PGⅠ、PGⅡ、G17等； 3.连续加样，同时孵育，连卡检测时间7秒/检测项，每小时测试数大于200个。 |
| 32 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 1 | 2 | 1.可用于ASO、RF、CCP抗体、CRP、免疫球蛋白等项目检测； 2.具备轨道自动进样功能，具有自动混匀功能，可闭盖状态进行样本采样检测； 3.检测速度≥150测试/小时； 4.方法学散射比浊法。 |
| 33 | 蛋白印迹仪 | 1 |  | 1 | 1.用于抗核抗体、过敏原等自免项目自动化检测； 2.支持数据传输到LIS系统； 3.分液重复性：重复性偏差小于 5%； 4.处理样本数1-40膜条； 5.有定标卡，保证结果判读的准确性与稳定性。 |
| 34 | 大便分析仪 | 1 | 1 | 2 | 1.检测项目至少包含：全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、轮状病毒）检测与结果自动判读； 2.具备样本架式轨道循环上样，样本性状自动摄像，样本自动稀释混匀，自动聚焦显微镜摄像，恒温孵育，金标卡自动检测，自动废物回收，全方位故障报警监测； 3.样本采集后运送、检测、回收全过程封闭操作；检测过程无气体溢出； 4.检测速度≥80标本/小时； 5.样本免疫学项目（粪便隐血、轮状病毒）试剂卡在仪器故障后，可随时取出采用手工方式检测。 |
| 35 | 阴道分泌物检测仪 | 1 | 1 | 2 | - 用于阴道分泌物滴虫、霉菌、细胞、细菌等有形成分分析； - 检测项目：干化学项目：可根据临床需要选择组合，检测项目包括pH值、过氧化氢、乳酸、氧化酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶。有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分； - 标本前处理：标本前处理过程自动化、标准化，仪器自动加注细胞保存液、自动涮洗、自动挤干采样拭子、自动开盖、自动吸样、自动回盖； 4、检测速度：≥100标本/小时，并发出综合报告。 |
| 36 | 糖化血红蛋白分析仪 |  | 1 | 1 | 1.分析原理：离子交换高效液相色谱法(HPLC法)； 2.测量模式：标准模式、变异模式； 3.进样方式：具备试管进样（自动盖帽贯穿方式进样，无盖帽方式也可自动进样）、样品杯自动进样。 |
| 37 | 化学发光分析仪 | 1 |  | 1 | 1.检测方法：全自动化学发光； 2.检测原理：吖啶酯； 3.出结果时间：＜60min； 4.检测项目：具备血管内皮生长因子VEGF检测。 |
| 38 | 血培养仪 | 1 |  | 1 | 1.检测标本位： 单个模块不低于60孔，可多模块联机； 2.培养方式： 连续振摇，振摇角度可调； 3.有阳性报警提示功能。 |
| 39 | 酶标仪 | 1 |  | 1 | 1.用于微生物G实验； 2.加样整度：≤10分钟/6块96孔板； 3.加样精密度：100 uL容量CV＜1.0%。 |
| 40 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 |  | 1 | 1.具有故障自动报警和远程诊断功能； 2.匹配项目：曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）；曲霉IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）；曲霉IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）；念珠菌IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）。 |